Załącznik nr 1

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium, w tym: aparatu fotograficznego, komory fitotronowej, regału fitotronowego, zamrażarki laboratoryjnej, suszarki laboratoryjnej, binokularu z kamerą, doniczek, ziemi ogrodniczej, silikazelu i pojemników do przechowywania nasion i innych materiałów niezbędnych w laboratorium i uprawach zachowawczych w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostawie:

2.1. Aparat cyfrowy:

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Typ aparatu: Lustrzanka cyfrowa

Aparat w wersji „body” + bez wbudowanego obiektywu.

Zakres temperatur pracy 0-40 stopni Celsjusza

Maksymalna wilogotność pracy do 85%

Wkręt pod statyw

MATRYCA

Typ matrycy min 22,3 x 14,9 mm CMOS

Całkowita liczba pikseli min 24 Mpx

Proporcje obrazu 3:2

Możliwość czyszczenia matrycy

OBIEKTYW

Optyczna stabilizacja obrazu opcjonalnie z kompatybilnymi obiektywami ze stabilizacją

MODYFIKOWANIE OSTROŚCI

Wybór punktu Autofocus automatyczny i ręczny

Ilość punktów Autofocus: min 19

Dynamiczny Autofocus do 10 m

Blokada Autofocus

KONTROLA EKSPOZYCJI

Metody pomiaru: wielosegmentowy, skupiony na środku, punktowy, centralnie ważony

Czułość ISO: Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, *25600

2.2 Regał fitotronowy hodowlany

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary regału: Wysokość minimalna:............ 180 cm Wysokość maksymalna:............ 198 cm Szerokość minimalna: 120 cm Szerokość maksymalna: 125 cm Głębokość minimalna: 60 cm Głębokość maksymalna:................ 70 cm

Regał wyposażony w minimum trzy poziomy oświetlenia (panele oświetleniowe) – obudowy ze stali nierdzewnej

Regał wyposażony w minimum trzy półki hodowlane – wykonanie stal nierdzewna, w tym minimalna wysokość półki musi wynosić....................20 cm

Panele oświetleniowe regulowane na wysokość (możliwość umieszczenia przez użytkownika paneli na dowolnej wysokości względem półek hodowlanych)

Minimalne obciążenie półki hodowlanej 30 kg

Parametry paneli oświetleniowych regału:

Energooszczędne oświetlenie w technologii LED

Rozmiar paneli oświetleniowych nie mniejszy niż 30x120cm

Oświetlenie LED w zakresie temperatury barwowej Neutral White Regulacja intensywności świecenia 0-100%

Uzyskiwane natężenia Oświetlenia powyżej 7000 lux

2.3 Binokular z kamerą - stereoskop:

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

- zakres powiększeń głowicy - min. 8x-80x;

- tor wizyjny;

- łącznik optyczny o krotności 0,35x, z regulacją ostrości i blokadą ostrości;

- statyw z mechanizmem ostrości- makro/mikro;

- optyka podstawowa  obiektyw Plan 1x;

- dodatkowy obiektyw zwiększający 2x;

- głowica z uchylnym modułem okularów w zakresie min. 5-30 st.;

- okulary - 10x FN min. 22.

- okulary WF-20x (2 szt.);

- wbudowane oświetlenie diodowe LED EPI/DIA;

- oświetlacz światłowodowy dwuramienny, mocowany na kolumnie – długość ramienia min. 450mm, możliwość oświetlania za pomocą obu ramion lub jednego (lewe lub prawe), adapter metalowy umożliwiający montaż  kolumnie stereoskopu; źródło światła - diody wysokiej mocy HiPower.

Kamera cyfrowa z monitorem:

- rozdzielczość - min. FullHD, szybkość - min. 50 kl/s.;

- złącza - USB, HDMI, gniazdo SD;

- stały podgląda na monitorze FullHD,

- sterowanie parametrami kamery za pomocą wbudowanego menu ekranowego przy pomocy dołączonej myszy;

- rejestracja zdjęć i sekwencji wideo na karcie SD;

- zaimplementowany moduł pomiarowy, umożliwiający zapamiętywanie kalibracji w pamięci kamery, prowadzenie pomiarów planimetrycznych wraz z ich zapisem i eksportem danych pomiarowych;

- funkcja porównywania na jednym obrazie próbki z podglądu "na żywo" z obrazem zapisanym wcześniej;

- oprogramowanie sterujące - w polskiej wersji i angielskiej wersji językowej;

- rejestracja plików  w formatach min.: JPG, BMP, TIFF, AVI;

- pomiary w aplikacji: długości, pola powierzchni wieloboków i okręgów, kąta, pomiary warstw, równoległości, prostopadłości; funkcja jednoczesnego porównania na jednym ekranie podglądu próbki na żywo z obrazem zapisanym wcześniej;  możliwość wykonywania pomiarów w podglądzie „na żywo”;

- funkcja zwiększania głębi ostrości obrazu (składanie w osi Z) oraz składanie obrazów z wielu zdjęć w płaszczyźnie X-Y; funkcja konstrukcji obrazu HDR (High Dynamic Range);

- minimum 5 profili ustawień obrazu z możliwością tworzenia własnych zestawów ustawień;

- histogramu dla podglądu na żywo z ustawianiem progów odcięcia; podgląd pełnoekranowy;

- niezależne sterowanie rozdzielczością podglądu próbki oraz rejestracji zdjęcia;

- możliwość automatycznego przechwytywania zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu;

- tworzenie raportów z prowadzonych pomiarów oraz ich zapisywania w formatach xls i txt;

- w zestawie z kamerą - monitor FullHD o przekątnej min. 23" i z matrycą w technologii IPS.

Wymagane certyfikaty:

- CE

2.4 Suszarka laboratoryjna w wersji profesjonalnej z wymuszonym obiegiem powietrza

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

obieg powietrza: wymuszony

automatyczne wyłączanie wentylatora po zakończeniu programu

regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0-100%

pojemność komory minimum: 220 l

drzwi: pełne

zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia do minimum +300°C

- sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD minimum 5,7'' LCD: - mikroprocesorowy sterownik temperatury - dziewięciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy - praca z priorytetem temperatury (urządzenie najpierw osiąga zadaną temperaturę, następnie zaczyna odliczać czas programu) - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu - możliwość zapamiętania dwudziestu dowolnych programów Użytkownika - nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99.59 h nastawienie czasu osiągania zadanej temperatury 1 min...99,59 h - regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia - rejestracja średniej , min i max wartości temperatury dla każdego segmentu - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - kontrola zaniku napięcia - zegar czasu rzeczywistego - alarm dźwiękowy - interfejs RS232 oraz port USB (kabel RS232 i USB należy zamówić oddzielnie) - możliwość podłączenia do sieci Ethernet oraz zdalny dostęp przez Internet pamięć wyników pomiarowych - funkcja self-check (autokontrola) - funkcja Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami Użytkowników kontrola dostępu przez logowanie - protokół sprawdzania urządzenia względem geometrycznego środka komory w temp. +105°C

materiał komory: stal nierdzewna

materiał obudowy: stal nierdzewna

wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer/wys/gł): 820/120/750 mm

wymiary komory nie mniejsza niż (szer/wys/gł): 600/800/500 mm

maksymalne obciążenie półki minimum: 10 kg

maksymalne obciążenie urządzenia minimum: 90 kg

moc znamionowa: 3000 W

waga maksymalnie: 130 kg

regulacja temperatury: co 0,1°C

stabilność temp. w +105°C: +/-0,5°C

zabezpieczenie: klasy 3.1

zasilanie 50Hz: 230 V

minimum 3 półki regulowane na wysokość

2.5 Zamrażarka laboratoryjna

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Zamrażarka laboratoryjna o pojemności minimum 290 litrów

Temperatura zamrażarki w zakresie min -18°C do -30°C

Obudowa ze stali lakierowanej

Wnętrze ze stali nierdzewnej

Obieg powietrza wymuszony

Nogi regulowane

Otwór walidacyjny

Alarm wizualny i dźwiękowy za wysokiej i za niskiej temperatury

Alarm otwartych drzwi

Zamek drzwi na klucz

Półki min 3 szt.

Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (w x d x h): 520 x 700 x 2020 mm

Wymiary każdej z komory nie mniejsze niż (w x d x h): 400 x 575 x 1505 mm

Waga nie więcej niż 110 kg

Zasilanie 230V, 50 Hz

Certyfikat CE lub deklaracja zgodności

2.6  komora fitotronowa do hodowli roślin

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Funkcja/ parametry

Urządzenie wyposażone komorę hodowlaną o parametrach opisanych poniżej

Pojemność min. 650 litrów

Drzwi do komory hodowlanej pełne, wyposażone w zamek

Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej lustrzanej

Obudowa biała wykonane ze stali malowanej proszkowo

Mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności i cyklu dzień-noc

Sterownik z ekranem dotykowym umieszczony na wysokości wzroku – ok. 150 cm od podłogi

Duży kolorowy wyświetlacz cyfrowy LCD o przekątnej min. 7” z wyświetlaniem temperatury, wilgotności, cykli dzień – noc, natężenia oświetlenia w procentach oraz w uW/cm2

System alarmów nieprawidłowej pracy - wizualny i dźwiękowy z możliwością podłączenia do alarmu zewnętrznego

Sterownik umożliwiający rejestrację parametrów (temperatura, wilgotność, natężenie oświetlenia alarmy, stany informacyjne) we wbudowanej pamięci z możliwością zapisu na zewnętrznym nośniku danych.

Sterownik musi umożliwiać podgląd on line danych rzeczywistych oraz wykresów przebiegu eksperymentu za pomocą sieci Ethernet oraz sieci Internetowej. Oprogramowanie niezbędne do obsługi funkcji komunikacyjnych dostarczone z urządzeniem (dla systemu Windows oraz Android).

Sterownik wyposażony w złącze USB do podłączenia Pendrive’a do odczytu zapisanych parametrów hodowli oraz zarejestrowanych danych z przebiegu eksperymentu. - kompatybilny pendrive dołączony do urządzenia

Dołączone oprogramowanie do ciągłego zdalnego nadzoru i zbierania danych eksperymentalnych w czasie rzeczywistym na serwerze z oprogramowaniem Windows.

Funkcje oprogramowania wbudowanego sterownika: - system symulacji dnia i nocy - fotoperiod - programowanie zmiennej długości doby w zakresie min. od 1 do 72 godzin - programowanie zmiennych profili: czas – temperatura – wilgotność – charakterystyka widmowa - programowanie charakterystyki widmowej (natężenie każdej ze składowych barwnych regulowane niezależnie w zależności od czasu) - programowanie minimum 10 kroków czasowych w profilu - zapis profili na zewnętrznym nośniku USB - zabezpieczenie uruchamiania i zatrzymywania urządzenia za pomocą hasła (min. 8 znakowego) - zabezpieczenie nastaw parametrów osobnym hasłem serwisowym - system alarmów nieprawidłowej pracy z alarmem „kroczącym” – zmiennym w czasie w zależności od ustawionych parametrów cyklu - funkcja opóźnionego startu pozwalająca na rozpoczęcie eksperymentu o zadanej przez użytkownika godzinie

Zakres temperatur pracy: - przy włączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie min. +4stC do +50stC - przy wyłączonym oświetleniu – temperatura utrzymywana w zakresie min. +0stC do +50stC

Stabilność utrzymania temperatury nie gorsza niż +/-0,5°C przy +25°C oraz +/-1,0°C przy +4°C

System zabezpieczający przed przekroczeniem zadanych maksymalnych limitów temperaturowych

Wilgotność w komorze w zakresie od poziomu wilgotności otoczenia do min. 90% - utrzymanie zadanego poziomu wilgotności dla minimalnego zakresu temp. +15stC do +50stC

Wewnętrzne oświetlenie w technologii LED

Oświetlenie LED zawierające co najmniej następujące składowe barwne: Światło białe o temperaturze barwowej 2700K Światło białe o temperaturze barwowej 6500K Światło zielone (green) – o długości fali w zakresie 525 – 605nm Światło czerwone (red) – o długości fali w zakresie 630-650nm Światło niebieskie (blue) – o długości fali w zakresie 430-450nm Światło głęboki niebieski (deep blue) – o długości fali w zakresie 460 - 480 nm Światło głębokiej czerwieni (deep red) – o długości fali w zakresie 650 - 670 nm Światło dalekiej czerwieni (far red) – o długości fali w zakresie 710-740nm

Możliwość późniejszej rozbudowy o innego rodzaju źródła światła.

Źródło światła umieszczone w suficie komory hodowlanej – 1szt.

Źródło światła umieszczone na półkach regulowanych na wysokość – 2szt.

Półki hodowlane ze stali nierdzewnej regulowane na wysokość min. 3 sztuki

Natężenie promieniowania fotosyntetycznie czynnego dla półek świecących min. 500 umol/m2/s-1 w odległości 20 cm od źródła światła

Płynna regulacja natężenia świecenia każdej barwy indywidualnie w zakresie 0/2-100% programowana z poziomu sterownika dotykowego komory.

Wbudowany zbiornik wody z systemem automatycznego uzupełniania układu nawilżania wodą z możliwością podłączenia do instalacji wodociągowej Zamawiającego.

Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa

Kompresor dostosowany do gabarytów komory oraz oświetlenia wbudowanego

System chłodzenia - objętościowy

Uszczelka magnetyczna

Wymuszony obieg powietrza – wentylator z prowadnicą powietrza na tylnej ścianie komory

Wysokość wewnętrzna komory roboczej w każdym punkcie powierzchni roboczej – 150 cm

Wysokość urządzenia maksymalnie 198 cm

Szerokość lub głębokość urządzenia maksymalnie 75 cm

Urządzenie umieszczone na kółkach z wysuwanymi stopkami do unieruchamiania i poziomowania w miejscu pracy

Zasilanie 230V / 50Hz

Maksymalny pobór mocy dla komory poniżej 1500 W

2.7 Materiały niezbędne w laboratorium i uprawach zachowawczych

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTÓW

Doniczki plastikowe (poj. V21– 500 szt., V15 - 500 szt., V10 - 500 szt.)

Podstawki plastikowe 50x40cm. – 50 szt.

Ziemia ogrodnicza uniwersalna – worek o poj. 50 L. x 100 szt.

Nawozy ogrodnicze  uniwersalne – 10 kg.

Środki ochrony roślin grzybo i owadobójcze – 2 l.

Opryskiwacz ręczny plecakowy – 2 szt.

Łopatka ogrodnicza – 2 szt.

Silikażel – 2 kg.

Pojemniki plastikowe poj. 5 – 30 ml – 1000 szt. 5 ml - 300 szt., 20 ml - 400 szt., 30 ml - 300 szt.

Szalki Petriego – średnica 140 mm - 500 szt., 90 mm – 500 szt.

Rękawice medyczne gumowe jednorazowe – 500 szt. (rozmiar S - 150 szt. , M 200 szt. L 150 szt.)